Phụ lục III

MỨC CHỈ DẪN TRONG CHIẾU XẠ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ

Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế

về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế)

Bảng 1. Mức chỉ dẫn liều đối với chụp X quang chẩn đoán

| Kiểu chụp | Liều xâm nhập bề mặt trong 1 lần chụpa (mGy) |
| --- | --- |
| Chụp sọ: - Tư thế sau - trước - Tư thế nghiêng | PA LAT | 5 3 |
| Chụp ngực: - Tư thế sau - trước - Tư thế nghiêng | PA LAT | 0,4 1,5 |
| Chụp cột sống vùng ngực: - Tư thế trước - sau - Tư thế nghiêng | AP LAT | 7 20 |
| Chụp bụng, chụp tĩnh mạch, chụp đường tiết niệu và chụp túi mật - Tư thế trước - sau | AP | 10 |
| Chụp cột sống thắt lưng: - Tư thế trước - sau - Tư thế nghiêng - Hướng chụp khớp thắt lưng - đốt sống cùng | AP LAT LSJ | 10 30 40 |
| Chụp khung chậu: - Tư thế trước - sau | AP | 10 |
| Chụp khớp háng: - Tư thế trước - sau | AP | 10 |
| Chụp răng: - Chụp chóp răng - Tư thế trước - sau | AP | 7 5 |

- Đo trong không khí với tia tán xạ ngược. Giá trị này áp dụng đối với tổ hợp phim - bìa tăng quang thông thường có độ nhạy 200. Với tổ hợp phim - bìa tăng quang có độ nhạy cao (400-600) giá trị này sẽ giảm khoảng 2 - 3 lần.

Bảng 2. Mức chỉ dẫn liều đối với chụp X quang vúa

Liều mô trung bình trên một lần chụp theo hướng đỉnh - đáy - Không sử dụng lưới chống tán xạ: 1 mGy - Sử dụng lưới chống tán xạ: 3 mGy

- Được xác định với chiều dày vú ép là 45 mm gồm 50% mô tuyến và 50% mô mỡ đối với thiết bị chụp X quang vú sử dụng bia Mo, phin lọc Mo và hệ phim-bìa tăng quang.

Bảng 3. Mức chỉ dẫn liều đối với chụp cắt lớp vi tính CT Scanner

| Kiểu chụp | Liều trung bình cho một lần chụp với nhiều lát cắt* (mGy) |
| --- | --- |
| Chụp sọ Chụp cột sống thắt lưng Chụp ổ bụng | 50 35 25 |

* Đo trên trục quay trong phantom tương đương nước có độ dài 15 cm và đường kính 16 cm (đối với chụp sọ) và đường kính 30 cm (đối với chụp cột sống thắt lưng và chụp ổ bụng).

Bảng 4. Mức chỉ dẫn suất liều đối với soi chiếu X quang

| Kiểu soi chiếu | Suất liều bề mặt lối vàoa (mGy/phút) |
| --- | --- |
| Bình thường Mức cao b | 25 100 |

a. Đo trong không khí với tia tán xạ ngược.

b. Áp dụng cho thiết bị có lựa chọn chế độ làm việc soi chiếu “mức cao” (“high level”) như các thiết bị chụp X quang can thiệp.

Bảng 5. Hoạt độ phóng xạ trong y học hạt nhân

| TT | Phép kiểm tra | Hạt nhân phóng xạ | Dạng hóa chất | Hoạt độ lớn nhất thường dùng cho một phép kiểm tra (MBq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xương |
| 1.1 | Chụp hình xương | Tc-99m | Phosphonat và phosphat hợp chất | 600 |
| 1.2 | Chụp hình xương bằng SPECT - Chụp cắt lớp đơn photon | Tc-99m | Phosphonat và phosphat hợp chất | 800 |
| 1.3 | Chụp hình tủy xương | Tc-99m | Keo đánh dấu | 400 |
| 2 | Não |
| 2.1 | Chụp hình não (tĩnh) | Tc-99m | TcO4- | 500 |
|  |  | Tc-99m | Axit diethylene triamin penta axetic (DTPA), gluconat và glucoheptonat | 500 |
| 2.2 | Chụp SPECT não | Tc-99m | TcO4- | 800 |
|  |  | Tc-99m | DTPA, gluconat và glucoheptonat | 800 |
| 2.3 | Lưu thông máu não | Tc-99m | Exametazin | 500 |
|  |  | Xe-133 | Trong dung dịch natri clorua đẳng trương. | 400 |
|  |  | Tc-99m | Hexametyl propylene amin oxym (HM-PAO). | 500 |
| 2.4 | Chụp hệ tiết niệu | In-111 | DTPA | 40 |
| 3 | Tuyến lệ |
|  | Lưu thông tuyến lệ | Tc-99m | TcO4- | 4 |
|  |  | Tc-99m | Chất keo đánh dấu | 4 |
| 4 | Tuyến giáp |
| 4.1 | Chụp hình tuyến giáp | Tc-99m | TcO4- | 200 |
|  |  | I-123 | I- | 20 |
| 4.2 | Di căn tuyến giáp (sau cắt bỏ) | I-131 | I- | 400 |
| 4.3 | Chụp hình tuyến cận giáp | TI-201d | Taliclorua | 80 |
| 5 | Phổi |
| 5.1 | Chụp hình lưu thông khí phổi | Kr-81m | Khí | 6000 |
|  |  | Tc-99m | DTPA sol khí | 80 |
| 5.2 | Nghiên cứu lưu thông khí phổi | Xe-133 | Khí | 400 |
|  |  | Xe-127 | Khí | 200 |
| 5.3 | Chụp hình hệ mạch máu phổi | Kr-81m | Dung dịch nước | 6000 |
|  |  | Tc-99m | Albumin của người (macroagregate hoặc microsphere) | 100 |
| 5.4 | Chụp hình hệ mạch máu phổi (chụp ven) | Tc-99m | Albumin của người (macroagregate hoặc microsphere) | 160 |
| 5.5 | Nghiên cứu hệ mạch máu phổi | Xe-133 | Dung dịch đẳng trương | 200 |
|  |  | Xe-127 | Dung dịch clorua đẳng trương | 200 |
| 5.6 | Chụp hình phổi (SPECT) | Tc-99m | Macroaggregated albumin (MAA) | 200 |
| 6 | Gan và lách |
| 6.1 | Chụp hình gan và lách | Tc-99m | Chất keo đánh dấu | 80 |
| 6.2 | Chụp hình chức năng hệ bài tiết mật | Tc-99m | Irninodiaxetat và dung môi tương đương | 150 |
| 6.3 | Chụp hình lách | Tc-99m | Tế bào hồng cầu biến tính được đánh dấu | 100 |
| 6.4 | Chụp hình gan (SPECT) | Tc-99m | Chất keo đánh dấu | 200 |
| 7 | Hệ tim mạch |
| 7.1 | Nghiên cứu lưu lượng máu hệ tim mạch | Tc-99m | TcO4- | 800 |
|  |  | Tc-99m | DTPA | 800 |
|  |  | Tc-99m | Macroaggregated Globulin 3 | 400 |
| 7.2 | Chụp hình máu ở buồng tim | Tc-99 m | Phức hợp albumin của người | 40 |
| 7.3 | Chụp hình hệ tim mạch/nghiên cứu thử | Tc-99 m | Phức hợp albumin của người | 800 |
|  |  | Tc-99 m | Tế bào hồng cầu lành được đánh dấu | 800 |
| 7.4 | Chụp hình cơ tim/nghiên cứu thử | Tc-99m | Phosphonat và phosphat hợp chất | 600 |
| 7.5 | Chụp hình cơ tim | Tc-99m | Isonitril | 300 |
|  |  | Tl-201 | Taliclorua | 100 |
| 7.6 | Chụp hình cơ tim (SPECT) | Tc-99m | Phosphonat và phosphat hợp chất | 800 |
|  |  | Tl-201 | Isonitril | 600 |
| 8 | Dạ dày, hệ tiêu hóa |
| 8.1 | Chụp dạ dày và tuyến nước bọt | Tc-99m | TcO4- | 40 |
| 8.2 | Chụp hình túi thừa Meckel | Tc-99m | TcO4- | 400 |
| 8.3 | Chảy máu ruột non | Tc-99m | Chất keo đánh dấu | 400 |
|  |  | Tc-99m | Tế bào hồng cầu lành đánh dấu | 400 |
| 8.4 | Lưu thông thực quản | Tc-99m Tc-99m | Keo đánh dấu | 40 |
|  |  |  | Hợp chất không hấp thụ | 40 |
| 8.5 | Chụp hình dạ dày rỗng | Tc-99m | Hợp chất không hấp thụ | 12 |
|  |  | In-111 | Hợp chất không hấp thụ | 12 |
|  |  | In-113m | Hợp chất không hấp thụ | 12 |
| 9 | Thận, hệ thống tiết niệu và thượng thận |
| 9.1 | Chụp hình thận | Tc-99m | Acid dimercaptosuccinic | 160 |
| 9.2 | Chụp hình thận/thận đồ | Tc-99m | DTPA, gluconat và Glucoheptonat | 350 |
|  |  | Tc-99m | Macroaggregated Globulin 3 | 100 |
|  |  | I-123 | O-iodohippurat | 20 |
| 9.3 | Chụp hình tuyến thượng thận | Se-75 | Selenor cholesterol | 8 |
| 10 | Một số phép kiểm tra khác |
| 10.1 | Chụp hình áp xe và các khối u | Ga-67 | xitrat | 300 |
|  |  | Tl-201 | clorua | 100 |
| 10.2 | Chụp hình khối u | Tc - 99 m | Acid dimercaptosuccinic | 400 |
| 10.3 | Chụp hình khối u thần kinh | I-123 | Meta-iodo-benzyl guanidin | 400 |
|  |  | I-131 | Meta-iodo-benzyl guanidin | 20 |
| 10.4 | Chụp hình hệ bạch hạch | Tc-99m | Chất keo đánh dấu | 80 |
| 10.5 | Chụp hình áp xe | Tc-99m | Tế bào bạch cầu đánh dấu bởi exametazim | 400 |
|  |  | In-111 | Tế bào bạch cầu đánh dấu | 20 |
| 10.6 | Chụp hình chẩn đoán tắc mạch | In-111 | Tiểu huyết cầu đánh dấu | 20 |